## 需求
序号 | 项目 | 数量 | 单价(万元) | 总价(万元) | 基本需求
1 | 电控等速腿部前踢与勾脚训练器 | 1 | 8 | 8 | 痉挛自动识别及智能处理；被动模拟手法牵伸可提供助力游戏，抗阻游戏，本体感觉游戏等训练；可双侧膝关节同时训练；训练完成后，实时量化观测单次训练的疗效；训练过程可实时监控；具有病案参数管理系统。
2 | 医用冷敷器 | 2 | 2 | 4 | 可用于发热患者的局部降温；可满足多个病人同时进行间歇冷敷，也可对同一病人进行持续冷敷；冰垫水囊充气加压后能保持长时间不漏气；冰桶装水到最高水位线并向冰桶充气加压可保持长时间不漏；冰垫冰桶尺寸符合要求。
3 | 电动PT多功能理疗床 | 1 | 3 | 3 | 升降高度：49-93cm；第一段长度65cm可调节角度：0度到65度；第二段长度121cm 。
4 | CPM踝关节型 | 1 | 1.8 | 1.8 | 痉挛保护：大、中、小3个等级，误差范围为±20%；角度范围及误差：0～50°；踝关节屈曲、内外翻动作角度为0～50°；角度不大于50°时，误差±5%，角度大于50°时，误差±10%。
5 | CPM肩肘关节型 | 1 | 1.64 | 1.64 | 痉挛保护：大、中、小3个等级，误差范围为±20%；角度范围及误差：0～135°，角度不大于50°时，误差±5%，角度大于50°时，误差±10%。
6 | 体外膈肌起搏器 | 1 | 1.5 | 1.5 | 脉冲宽度大于等于200us；起搏次数多频次每分钟可选；刺激强度可调节。
7 | CPM指腕关节型 | 1 | 1.26 | 1.26 | 痉挛保护：大、中、小3个等级，误差范围为±20%；角度范围及误差：0～135°，角度不大于50°时，误差±5%，角度大于50°时，误差±10%。
8 | 股四头肌训练 | 1 | 0.32 | 0.32 | 可用于膝关节受阻患者进行股四头肌抗阻主动运动，也可用于对膝关节进行牵引及对膝关节被动训练。
9 | 麻醉机 | 2 | 35 | 70 | 触摸显示屏，尺寸大于等于15英寸；具备多种通气模式，能满足从成人、儿童及新生儿的麻醉和呼吸管理要求。
10 | 多功能麻醉监护仪（预麻室） | 1 | 24 | 24 | 显示屏大于等于19英寸；具备监测功能、量化药物功能。
11 | 输血输液加温仪（双通道） | 6 | 5 | 30 | 1、用途：用于围手术期患者输血输液加温，以及冲洗液管路和ECMO体外循环心肺机管路的加温，预防低体温症； 2、加热模式：全程包裹式加温，液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人体，热量不流失，适合寒冷环境使用； 3、温度可调范围： 33℃-41℃，连续可调，增率≤0.2℃； 4、显示屏：高亮度彩色显示屏，监测信息包括加热时间，设定温度，加热温度，故障信息
12 | TCI靶控输注泵 | 1 | 9.98 | 9.98 | 可与多通道输液工作站任意组合；模块化设计；即插即用；任意输注泵模块之间可自由组合固定；携带方便；≥10种输液模式可选。
13 | 副显示器 | 2 | 4.6 | 9.2 | 显示器尺寸≥27寸；像素≥(1920*1080)；色彩真实；标配接口，可用于多家医用厂商软硬高清内窥镜系统、手术显微镜；开放手术医学成像系统和外科微创系统。