## 需求
嘉兴市第一医院2023年医疗设备采购第五次产品介绍基本需求
序号 | 项目 | 数量 | 单价(万元) | 总价(万元) | 基本需求
1 | 电子内镜系统 （包含主机光源显示器及台车) | 2 | 450 | 900 | 能满足早癌筛查治疗要求，配置要求：27寸以上高清显示屏（双屏），台车、水泵、二氧化碳气泵以及内镜转运车5台，胃和肠治疗镜各3根，高清胃镜和肠镜各6根，放大胃镜和肠镜各1根，带灭菌功能的干燥柜2个，水瓶6-8个，鼻胃镜1根，（胃肠透明帽各10个，黑帽胃肠各5个，送气送水按钮每根内镜配5个，吸引按钮每根内镜配2个）对接洗消机的接口装置，手工清洗测漏装置，胃镜和肠镜清洗刷各20根，内镜先端保护套60个。
2 | 胃镜、肠镜 | 20 | 35 | 700 | 能满足早癌筛查治疗要求，配置要求：鼻胃镜1根，1.6米肠镜一根，胃和肠治疗镜各3根，高清胃镜和肠镜各5根，放大胃镜和肠镜各1根，配套内镜转运车5台，（胃肠透明帽各10个，黑帽胃肠各5个，送气送水按钮每根内镜配5个，吸引按钮每根内镜配2个），带灭菌功能的干燥柜2个，送镜中镜1根，对接洗消机的接口装置，手工清洗测漏装置，胃镜和肠镜清洗刷各20根，鼻胃镜清洗刷2根，内镜先端保护套60个。
3 | 电子十二指肠镜系统 | 1 | 220 | 220 | 能满足经十二指肠乳头胰胆管的各种诊断治疗操作要求，配置要求：27寸以上高清显示屏，配齐台车、水泵、二氧化碳气泵以及内镜转运车2台，带灭菌功能的干燥柜1个，十二指肠镜2根，释放双金属支架使用的十二指肠镜1根，水瓶2-3个，胆道内超声探头一根，（送气送水按钮每根内镜配5个，吸引按钮每根内镜配2个，十二指肠先端帽每根内镜配2个），抬钳器刷6根，清洗刷6根，内镜先端保护套10个。
4 | 内镜清洗消毒机 | 2 | 35 | 70 | 能够同时洗消两根以上内镜，喷淋式洗消，具备灭菌模式，最好有热自消功能，能匹配接入多款追溯系统，显示实时洗消各阶段数据,维保时间至少3年，纯水要自带过滤系统，过滤器耗材包含维保内，洗消液原机原液，洗消接口为金属接口，测漏结果能和追溯完全对接，能够进行消毒液浓度监测，结果建议数显化，机器要具有显示AO值。
5 | 高频电刀 | 2 | 30 | 60 | 能够实现常规内镜下凝切功能，配置要求：台车、双脚控开关原配X2、负极板连线4根、单极连线10根。
6 | 全自动气道过敏反应测试系统 | 1 | 85 | 85 | 用于哮喘的诊断，配置要求：主机、校正筒（3L）、喷雾器、面颊球单元、硅胶咬嘴、鼻夹（铁质）、标准阻力管、计算机、液晶显示器、打印机。
7 | 动态脑电图仪 | 1 | 40 | 40 | 用于记录24小时动态脑电图数据，便携式设备，记录盒重量轻，噪音小。中央处理器：i7四核GHz处理器；内存：≥16G； 显示器：≥21寸液晶。通道数：32通道。要求具备24导脑电通道，4对双极通道，4对直流信号通道；放大器可以做动态脑电记录，也可以在线做常规脑电使用，可配置无线摄像头实现视频脑电同步采集，放大器与主机实现快速传输，放大器内置存储空间可连续采集脑电48小时以上。
8 | 低速冷冻离心机 | 4 | 7 | 28 | 落地式离心机；最高转速≥4000rpm；温度控制包含2-8℃；最大离心管数≥110管；整机噪音≤65分贝。
9 | 包埋盒打印机 | 2 | 12 | 24 | 用于病理组织块脱水和包埋盒的编号打印；打印材料要求耐受水溶性和脂溶性试剂处理；打印速度≥6个/分钟；能与科室病理信息系统整合，并免费提供数据接口。
10 | 封片机 | 1 | 18 | 18 | 用于病理切片染色后封片；兼容病理科常用盖玻片规格；封片速度≥5片/分钟；能与科室病理信息系统整合，并免费提供数据接口。